伊川县粮食局2018年度河南省粮食质检体系建设项目

技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术性能与指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消化装置 | 1 用途：适用于实验室各类样品的消解前处理过程，为实验样品中主量及微量元供高效优质的样品制备。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：10℃-50℃。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | ★3.1 磁控管最大功率：≥1600W； |  |  |
|  |  | 3.2 微波腔体：316L不锈钢腔体，防腐涂层≥5层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温； |  |  |
|  |  | 3.3 主控罐温度控制系统：控温范围室温～300C，控温精度±1℃； |  |  |
|  |  | 3.4 主控罐压力控制系统：控压范围 0-10 MPa，控制精度±0.01MPa； |  |  |
|  |  | 3.5冷却系统：腔内强制风冷，5.8m3/min； |  |  |
|  |  | ★3.6 同批消解数量：≥10 个样/批；（标配 10 套罐）； |  |  |
|  |  | ★3.7 消解内罐：耐压≥15 MPa；耐温≥300℃；体积≥100ml；材质：进口 TFM材料； |  |  |
|  |  | 3.8 消解外罐：宇航复合纤维材料或高强度 PEEK 材料； |  |  |
|  |  | 3.9 泄压方式：采用超压自动泄压技术； |  |  |
|  |  | 3.10 操作显示屏：实时显示工作状态及温压变化曲线。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置和耗材 微波消化装置主机 1 台；高精度温度控制系统 1 套；高精度压力控制系统 1 套；超高压微波反应罐 10 套；赶酸仪 1 台；随机包含仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具、操作手册等各 1 套。 |  |  |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | 1 用途 主要用于食品中矿质元素和金属元素的微量和痕量分析。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：15～35℃；相对湿度：≤85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | 3.1光学系统 |  |  |
|  |  | ★3.1.1 火焰/石墨炉双原子化器安装在同一平台上； |  |  |
|  |  | 3.1.2 单光束设计；固定 8 灯座，自动选择元素灯； |  |  |
|  |  | 3.1.3 采用 Czerny-Turner 单色器，波长范围：190～900nm，自动选择波长； |  |  |
|  |  | 3.1.4 光栅刻线密度：1800 条/mm； |  |  |
|  |  | 3.1.5 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、2.0nm 等，可以自动狭缝切换； |  |  |
|  |  | 3.1.6 波长准确度：±0.1nm； |  |  |
|  |  | 3.1.7 波长重复性： ≤0.05nm； |  |  |
|  |  | 3.1.8 分辨率：优于 0.3nm； |  |  |
|  |  | 3.1.9 基线稳定性：≤0.003A/30min； |  |  |
|  |  | 3.1.10 背景校正：氘灯＞40 倍（1Abs），塞曼＞100 倍（2Abs）； |  |  |
|  |  | 3.1.11 磁场强度：磁场强度在 0.6-1.1Tesla 可调，调节步长 0.1Tesla。 |  |  |
|  |  | 3.2 火焰部分： |  |  |
|  |  | 3.2.1 雾化室：具有抗腐蚀性、抗氧化能力，耐高温、使用寿命长； |  |  |
|  |  | 3.2.2 燃烧头：全钛燃烧头，位置可调； |  |  |
|  |  | 3.2.3 雾化器：标配高效玻璃雾化器和全钛金属雾化器； |  |  |
|  |  | 3.2.4 气体控制：电子流量控制，燃气流量自动控制，泄露自动报警； |  |  |
|  |  | ★3.2.5 元素检测指标（Cu 元素）: 特征浓度：≤0.04 μ g/ml，检出限：≤0.004μ g/ml，RSD：≤0.6%。 |  |  |
|  |  | 3.3 石墨炉部分 |  |  |
|  |  | 3.3.1 石墨炉可视系统：可以实时呈现样品从加入石墨管到样品在石墨炉中干燥、灰化、原子化等状态；冷却水流量监控功能，冷却水缺少的情况下自动切断仪器电源； |  |  |
|  |  | 3.3.2 升温速率：≥2500 ℃/s； |  |  |
|  |  | ★3.3.3 背景扣除方式：Zeeman 扣背景； |  |  |
|  |  | ★3.3.4 元素检测指标（Cd 元素）：特征量：≤0.5×10-12g，检出限：≤1×10-12g， RSD：≤3%； |  |  |
|  |  | 3.3.5 石墨炉自动进样器：≥80 位，具有自动浓缩和稀释功能。 |  |  |
|  |  | 3.4 控制软件 |  |  |
|  |  | 3.4.1 软件具备人性化样品最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体积、换算因子即可轻松得到样品的最终结果，而无需繁琐的手动计算； |  |  |
|  |  | 3.4.2 校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。信号图谱、仪器条件、分析参数均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用； |  |  |
|  |  | 3.4.3 软件具备用户管理、添加用户及设置用户密码功能，支持 LIS 系统，可方便进行数据通讯。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器） 1 台；数据处理工作站（包括：软件包、控制接口） 1 套；火焰石墨一体自动进样器 1 套；空气压缩机 1 台；冷却循环水装置 1 台；稳压电源 1 台（功率≥15 千瓦）；品牌电脑（内存不小于 8G，1T 硬盘，液晶显示屏不小于19 寸）及打印机 1 套；石墨管 5 支；空心阴极灯铅、镉、铜、铁、铬、锌各 1 只；标样 6瓶；备件和专用工具 1 套；40L 高纯乙炔+瓶+阀 1 套； 40L 氩气+瓶+阀 1 套。 |  |  |
| 3 | 电子式粉质仪 | 1 用途：电子式粉质仪是小麦粉品质检测的专用仪器，主要用于测定面团的粉质特性。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz 。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | 3.1 工作电源 220V，电机功率≤250W； |  |  |
|  |  | 3.2 输出轴转速 63±1r/min，实时显示输出轴转速，快慢搅拌刀转速比：1.5：1； |  |  |
|  |  | 3.3 输出轴转速可调至 31.5rpm，以适用弱筋面团的评价； |  |  |
|  |  | 3.4 采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：0～10Nm； |  |  |
|  |  | 3.5 扭矩传感器检测精度不低于 0.5%； |  |  |
|  |  | 3.6 和面钵容量：300g； |  |  |
|  |  | 3.7 和面钵钵体以及搅拌刀采用优质不锈钢； |  |  |
|  |  | 3.8 和面钵有过载保护； |  |  |
|  |  | 3.9 揉混器具有安全保护功能； |  |  |
|  |  | 3.10 测定范围：0～1000 粉质单位，单位转矩：（9.8±0.2）mN·m/FU； |  |  |
|  |  | 3.11 加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理； |  |  |
|  |  | 3.12 可对比不同试验的粉质曲线； |  |  |
|  |  | 3.13 测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析； |  |  |
|  |  | 3.14 可以按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价； |  |  |
|  |  | 3.15 采用高精度水浴控温，和面钵工作温度 30±0.2℃； |  |  |
|  |  | 3.16 加水精度为 0.2ml（300g 揉混器）； |  |  |
|  |  | 3.17 水浴最大压力 340mbar，最大流量 15L/min； |  |  |
|  |  | ★3.18 仪器采用标准样品进行检测，稳定时间偏差在标准值的 15%的范围内； |  |  |
|  |  | ★3.19 投标产品应通过国家有关行业部门组织的专家检测，有检测报告及评审意见； |  |  |
|  |  | 3.20 有质量管理体系认证证书。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 粉质仪主机（1 台）；上水装置(1 套)；恒温水浴(1 套)；滴定管(2 支)；UPS 电源 1 台（≥3 KVA、1 小时）；品牌电脑（内存不小于 8G，硬盘不小于 1T，液晶显示屏不小于 19 寸）及彩色激光打印机各 1 台；数据处理软件(1 套)等。 |  |  |
| 4 | 拉伸仪 | 1 用途 面团拉伸仪是小麦粉品质检测的专用仪器，主要用于测定面团的拉伸特性。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | 3.1 工作电源 220V，电机功率≤160W； |  |  |
|  |  | 3.2 测定范围：0～1500 拉伸单位； |  |  |
|  |  | 3.3 揉圆器转速：83±3r/min，20r 后自停； |  |  |
|  |  | 3.4 成型器转速 15±1r/min； |  |  |
|  |  | 3.5 拉面钩移动速 1.45±0.05cm/s，采用同步带传动； |  |  |
|  |  | 3.6 单位拉伸阻力（12.3±0.3）mN/Eu； |  |  |
|  |  | 3.7 检测过程全电脑提示，数据自动处理，操作简便； |  |  |
|  |  | 3.8 按照国家标准方法评价拉伸曲线，得出评价结果； |  |  |
|  |  | 3.9 测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析； |  |  |
|  |  | 3.10 醒发系统采用高精度水浴控温，醒发箱工作温度 30±0.2℃； |  |  |
|  |  | 3.11 水浴最大压力 340mbar，最大流量 15L/min； |  |  |
|  |  | 3.12 每年免费为用户标定仪器。 |  |  |
|  |  | ★3.13 投标产品应通过国家有关行业部门组织的专家检测，有检测报告及评审意见。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 拉伸仪主机（1 台）；面团夹具(6 套)；恒温水浴(1 套)；UPS 电源 1 台（≥3 KVA、1 小时）；品牌电脑（内存不小于 8G，硬盘不小于 1T，液晶显示屏不小于 19 寸）及彩色激光打印机各1 台；数据处理软件(1 套)等。 |  |  |
| 5 | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 用途：快速测定谷物样品中重金属含量。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：15℃-30℃。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | ★3.1 检测范围：快速测定小麦、稻谷、玉米等主要谷物中重金属含量，且满足国家粮食行业标准检测项目。 |  |  |
|  |  | 3.2 检测项目：镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、 铅(Pb)、总砷(As)等，其中：小麦、稻谷（米）中定量检测镉(Cd)、铅(Pb)项目要求通过有关行业部门出具的验证评审证明文件； |  |  |
|  |  | 3.3 检出限： 镉（Cd）检出限≤0.05mg/kg，分析精度 RSD≤10%；硒（Se）检出限≤0.06mg/kg，分析精度 RSD≤10%；砷（As）检出限≤0.06mg/kg，分析精度 RSD≤10%；铅（Pb）检出限≤0.08mg/kg，分析精度 RSD≤20%；铬（Cr）检出限≤0.5mg/kg，分析精度 RSD≤20%。； |  |  |
|  |  | 3.4 检测时间：快速筛查时间≤5 min，准确定量时间≤15min； |  |  |
|  |  | 3.5 自动进样系统的样品数量≥50 位 |  |  |
|  |  | 3.6 探测器：Fast-SDD 探测器，进口原装一体封装，能量分辨率：≤129ev |  |  |
|  |  | 3.7 高压电源：进口高精度数字控制高压电源，高压≥65kv，电压 8 小时稳定性≤0.05%； |  |  |
|  |  | 3.8 X 射线管：优质风冷侧窗 X 射线管、钨靶光管功率 100W； |  |  |
|  |  | ★3.9 辐射安全：设备在使用中无放射泄露。射线防护优于国标《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准 GBZ115-2002》，并提供国家授权的第三方测试机构出具仪器安全性（辐射计量）测试报告的复印件。需满足： |  |  |
|  |  | 3.9.1 安全措施：在进行测试或 X 射线管工作时打开上盖，仪器应立即中断 X 射线管工作，避免产生射线泄露； |  |  |
|  |  | 3.9.2 有保证无射线泄漏的硬件设计，工作时的辐射水平远低于国家安全标准，测试时无辐射泄漏； |  |  |
|  |  | 3.9.3 硬件联动装置，软件失效的情况下还能对设备进行控制，保证设备在使用中的人身与环境安全； |  |  |
|  |  | 3.10 仪器智能性：仪器具有无线便携式蓝牙打印功能、条码扫描枪功能，软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 主机 1 台；自动进样系统 1 套；样品杯杯架 1 套；样品杯 60 个；校正样 1 个；条码扫描枪1 套；电源线、网络线各一根；维护工具专用包 1 套。 |  |  |
| 6 | 真菌毒素胶体金定量检测系统 | 1 用途：主要用于小麦、稻谷、玉米等主要谷物中真菌毒素快速定量检测。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：5℃-40℃；相对湿度：10～85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | ★3.1 检测范围：小麦、稻谷、玉米等主要谷物中真菌毒素，且满足国家粮食行业标准检测项目； |  |  |
|  |  | 3.2 检测项目：黄曲霉毒素 B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素 A； |  |  |
|  |  | 3.3 检测精度：变异系数小于 2%，测量重复性小于 5%，响应时间小于 5 秒；黄曲霉毒素 B1（定量）范围：0-150ug/kg，检测限<2ug/kg； 呕吐毒素（定量）范围 0-6000ug/kg，检测限≤100ug/kg；玉米赤霉烯酮（定量）0-1400ug/kg 检测限＜5ug/kg；赭曲霉毒素 A（定量）范围：0-150ug/kg，检测限：＜2ug/kg； |  |  |
|  |  | 3.4 检测仪 |  |  |
|  |  | 3.4.1 检测仪附带专用仪器日常监控校准条； |  |  |
|  |  | 3.4.2 检测条全封闭包装（加热抚育国成要求单个试剂条为全封闭反应），避免污染、受潮及操作人员的安全； |  |  |
|  |  | 3.4.3 检测条自带阳性质控，无需更换内置标准曲线； |  |  |
|  |  | 3.4.4 检测条水平（要求必须采用无重力水平抚育反应）四通道恒温孵育，确保流速的稳定性； |  |  |
|  |  | 3.4.5 三线定量设计，检测范围更宽、更准确； |  |  |
|  |  | 3.4.6 检测仪自带内置标准曲线，无需计算直接读取定量结果； |  |  |
|  |  | 3.4.7 在数据软件中自动校正提取效率； |  |  |
|  |  | 3.4.8 检测条具有检测液流速归一化装置； |  |  |
|  |  | 3.5 检测时间：单个样品及双实验时间≤15 分钟，一份样品可同时测四个项目 时间是 20 分钟（单项检测 5 分钟）； |  |  |
|  |  | 3.6 追溯功能：可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索，检测条具有唯一标识功能，不易混淆； |  |  |
|  |  | 3.7 信息化：可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据。并可上传数据； |  |  |
|  |  | 3.8 国内外权威认证：真菌毒素检测项目要求通过有关行业部门出具的验证评审证明文件； |  |  |
|  |  | 3.8.1 要求定量检测稻谷、小麦、玉米中黄曲霉毒素 B1； |  |  |
|  |  | 3.8.2 要求定量检测稻谷、小麦、玉米中呕吐毒素； |  |  |
|  |  | 3.8.3 要求定量检测稻谷、小麦、玉米中玉米赤霉烯酮； |  |  |
|  |  | 3.8.4 要求定量检测稻谷、小麦、玉米中赭曲霉毒素 A； |  |  |
|  |  | 3.9 满足信息化项目实施：与信息化系统联网，可与“智慧粮库”、“优质粮食工程”信息平台系统无缝对接。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 真菌毒素快速定量检测仪 1 台；真菌毒素孵育器 1 台；粉碎机 1 台；振荡器 1 台；离心机 1台；百分之一天平 1 台；20-200ul 和 100-1000ul 移液器各一个；2ml 和 50ml 离心管架各一个；50ml 离心管 5 个；100ml 量筒 1 个；计时器 1 个；真菌毒素快速检测铝合金一体箱 1个。 |  |  |
| 7 | 液相-原子荧光联用仪 | 1 用途 用于砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）等元素形态分析和砷（As）、锑（Sb）、铋（Bi）、汞（Hg）、硒（Se）、碲（Te）锗（Ge）、锡（Sn）、铅（Pb）、锌（Zn）、镉（Cd）等元素的总量分析。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 2.1电源：220--230伏或380伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 原子荧光主机可与形态分析单元分离使用，总量分析和形态分析自动切换；无需手工切换管路； |  |  |
|  |  | 3.2 内置双色谱柱，根据检测元素软件自动切换，无需手工换柱；紫外消解流路与非紫外消解流路自动切换，无需手动切换； |  |  |
|  |  | 3.3 采用高强度空芯阴极灯，仪器自动识别空芯阴极灯，免调光源光路，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用； |  |  |
|  |  | 3.4 具有光源连续监测校正系统，光源实时连续监测，自动校正汞灯漂移； |  |  |
|  |  | 3.5 光学系统：无色散光学系统； |  |  |
|  |  | 3.6 检测系统：采用高信噪比光电检测系统或光电倍增管； |  |  |
|  |  | 3.7 通道及灯位要求：双通道，双灯位； |  |  |
|  |  | 3.8 样品导入方式：蠕动泵或注射泵进样，采用进口石英针管，计算机控制进样量； |  |  |
|  |  | 3.9 两级气液分离器； |  |  |
|  |  | 3.10 液相自动进样器(≥50位)； |  |  |
|  |  | ★3.11 内置进口高压梯度输液泵； |  |  |
|  |  | 3.12 配备有害元素捕集装置； |  |  |
|  |  | 3.13 具有气路自动保护装置，自动控制气路并可自动诊断，开机自检、关机可自动切断气源； |  |  |
|  |  | 3.14 自动在线稀释高浓度样品，自动清洗； |  |  |
|  |  | 3.15 配备中英文软件操作系统，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，无需脱机/联机工作切换； |  |  |
|  |  | 3.16 支持多工作曲线，实现软件数据系统和 Office 系统的全面数据切换； |  |  |
|  |  | 3.17 原子荧光检出限：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤0.01µg/L；Hg（冷原子测汞）、Cd≤0.001µg/L；Ge≤0.05µg/L；Zn≤1.0µg/L； |  |  |
|  |  | 3.18 相对标准偏差（RSD）：≤0.8%（需提供相关证明文件）； |  |  |
|  |  | 3.19 可检测的砷形态 可定性定量检测：砷酸盐[As(V)]、亚砷酸盐[As(III)]、一甲基砷酸[MMA(V)]、二甲基砷酸[DMA(V)]、砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)、饲料中的有机砷制剂(阿散酸 p-ASA 和洛克沙胂Roxarsone）可定性半定量检测：一甲基亚砷酸[MMA(III)]、二甲基亚砷酸[DMA(III)]、二甲基砷酸的硫代物 可定性检测：砷糖(AsS）3.20 可检测的硒形态 可定性定量检测：亚硒酸盐[Se(IV)]、硒酸盐[Se(VI)]、硒代胱氨酸(SeCys)、硒甲基硒代半胱氨酸(SeMeCys)和硒代蛋氨酸(SeMet）3.21 可检测的汞形态 可定性定量检测：无机汞(Hg2+)、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯机汞(PhHg)3.22 可检测的锑形态 可定性定量检测：锑酸盐[Sb(V)]，三价锑[Sb(III) ]3.23 检出限：As（III）、DMA、MMA、As（V）<0.02ng；Hg（II）、MeHg、EtHg<0.01ng、PhHg<0.02ng，进行元素形态分析时必须达到国家标准《GB 5009.11-2014》无机砷要求的方法检出限； 3.24 无机砷 As（III）、DMA、MMA、As（V）精密度（RSD）<3%，分析时间：梯度模式下，砷（4 种价态）出峰时间<12 分钟，提供实验数据报告证明。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机及相关附件1套（包括进口高压梯度输液泵、液相自动进样器、紫外消解装置、工作站软件等）、阴离子交换色谱柱1支；阴离子交换色谱保护柱2支；C18色谱柱1支、C18保护柱2支、特制空心阴极灯砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）各1支、品牌电脑（内存不小于8G，硬盘不小于1T，液晶显示屏不小于19寸）1台、激光打印机1台、40L 氩气钢瓶（含气）及减压阀 1套。 |  |  |
| 8 | 近红外谷物测定仪 | 1 用途 快速测定谷物样品中各种成分。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：0℃-40℃；相对湿度：≤80%。 |  |  |
|  |  | 3 技术参数要求 |  |  |
|  |  | 3.1 工作方式：采用近红外透射或反射检测技术，快速直接测定样品的组份含量； |  |  |
|  |  | 3.2 检测项目：小麦（粉）：水分、蛋白质、湿面筋等； |  |  |
|  |  | 3.3 测量精度： 1%-5%相对误差； |  |  |
|  |  | 3.4 工作条件：可以 24 小时连续工作不关机； |  |  |
|  |  | ★3.5 光栅：固定光栅或移动光栅； |  |  |
|  |  | 3.6 波长范围：680-1050nm； |  |  |
|  |  | 3.7 光谱分辨率：≤ 10nm； |  |  |
|  |  | 3.8 重复性信噪比：优于 5000:1； |  |  |
|  |  | 3.9 光源灯使用寿命：工作时间 10000 小时以上； |  |  |
|  |  | 3.10 环境变化自动校正：仪器内置多参数环境传感器，根据环境变化自动校正检测结果，以保证检测结果的可靠性与稳定性； |  |  |
|  |  | 3.11 联网功能：可组网监管、溯源对接，远程领取检测任务，检测完成后自动上传检测结果，可远程维护，方便仪器日常维护及模型升级，数据库更新与管理。 |  |  |
|  |  | 4 基本配置要求 近红外谷物分析仪主机（含样品池，适合测定小麦、玉米、稻谷、大豆等样品）1 台；电源适配器、配套工具、仪器操作说明书各 1 套。 |  |  |
| 9 | 气相色谱仪 | 1 用途：粮油、食品中农药残留、添加剂等有机化合物的定量定性分析。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220V±10%、50 Hz；环境温度：15-35˚C；环境湿度：5%～95%RH。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 全电子流量控制功能（进样口及检测器均带电子流量控制），可以同时安装 3 个进样口及 3 种检测器；自动进样器不低于 100 位； |  |  |
|  |  | 3.2 柱温箱 |  |  |
|  |  | 3.2.1 操作温度：室温上 10℃—420℃（最小增量 0.1℃）； |  |  |
|  |  | 3.2.2 控温精度： ≤±0.05℃ （≤250℃时）； |  |  |
|  |  | 3.2.3 升温速率可设定范围：0.1～80℃/min ； |  |  |
|  |  | 3.2.4 程序升温最大阶数：≥20 阶； |  |  |
|  |  | 3.3 进样口 |  |  |
|  |  | 3.3.1 温度控制：最高≥420℃； |  |  |
|  |  | 3.3.2 最多可同时安装 3 个毛细管分流/不分流进样口； |  |  |
|  |  | 3.3.3 柱压及流量控制：EPC 控制流量； |  |  |
|  |  | 3.3.4 压力范围：0～100psi； |  |  |
|  |  | 3.3.5 流量设定范围：0～100 ml/min； |  |  |
|  |  | 3.3.6 流量控制精度：0.01 psi； |  |  |
|  |  | 3.4 检测器 |  |  |
|  |  | 3.4.1 检测器气体流量通过 EPC 电子控制，可同时安装 3 个检测器和 3 个放大板； |  |  |
|  |  | 3.4.2 氢火焰检测器 FID； |  |  |
|  |  | 3.4.2.1 温控范围：室温+5℃-420℃； |  |  |
|  |  | 3.4.2.2 最小检出限：：≤5 x 10-12 g/s（正十六烷）； |  |  |
|  |  | 3.4.3 电子捕获检测器(ECD)； |  |  |
|  |  | 3.4.3.1 检出限：≤3 x 10-14g/ml（BHC）； |  |  |
|  |  | 3.4.4 火焰光度检测器 FPD； |  |  |
|  |  | 3.4.4.1 最高操作温度：420℃； |  |  |
|  |  | 3.4.4.2 最小检出限：≤8 x10-11g/s（甲基对硫磷中硫）； |  |  |
|  |  | 3.4.4.3 最小检出限：≤8 x 10-13 g1/s（甲基对硫磷中磷）； |  |  |
|  |  | 3.5 自动进样器 |  |  |
|  |  | 3.5.1 样品盘≥100 位； |  |  |
|  |  | 3.5.2 最小进样量≤0.1u l； |  |  |
|  |  | 3.5.3 进样精密度：RSD≤1% ； |  |  |
|  |  | 3.6 工作站 |  |  |
|  |  | 3.6.1 中文工作站软件可控制气相色谱仪。 |  |  |
|  |  | 4主要配置 |  |  |
|  |  | 4.1 气相色谱仪主机 1 套； |  |  |
|  |  | 4.2 毛细管分流/不分流进样器（EPC 控制，自动调节分流比）3 套； |  |  |
|  |  | 4.3 氢火焰检测器(FID）带 EPC 控制功能 1 套； |  |  |
|  |  | 4.4 电子捕获检测器(ECD)（带 EPC 控制）1 套； |  |  |
|  |  | 4.5 火焰光度检测器（FPD）（带 EPC 控制功能）1 套； |  |  |
|  |  | 4.6 色谱工作站 1 套； |  |  |
|  |  | 4.7 自动进样器 1 套； |  |  |
|  |  | 4.8 弱极性毛细管柱 30m×0.25 mm×0.50um 1 根； |  |  |
|  |  | 4.9 中极性毛细管柱 30m×0.25 mm×0.50um 1 根； |  |  |
|  |  | 4.10 强极性毛细管柱 30m×0.20 mm×0.25um 1 根； |  |  |
|  |  | 4.11 氢气发生器（二级过滤，流量输出 0～300ml/min ）1 套； |  |  |
|  |  | 4.12 空气发生器（二级过滤，流量输出 0～2000ml/min ）1 套； |  |  |
|  |  | 4.13 高纯氮气（40L 钢瓶+减压阀+高纯气体 99.999%）1 套； |  |  |
|  |  | 4.14 品牌电脑（内存≥8G，硬盘≥1T，液晶显示屏≥19 寸）1 套； |  |  |
|  |  | 4.15 激光打印机 1 台。 |  |  |
| 10 | 百分之一天平 | 1 用途：用于称重。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 陶瓷可变电容传感器技术； |  |  |
|  |  | 3.2 内置 RS232 接口； |  |  |
|  |  | 3.3 环境温度补偿； |  |  |
|  |  | 3.4 通过 RS232 接口实现远程控制； |  |  |
|  |  | 3.5 过载/冲击保护功能； |  |  |
|  |  | 3.6 称量范围（g）：0-2100； |  |  |
|  |  | 3.7 可读性(g)：0.01； |  |  |
|  |  | 3.8 重复性(≤g)：±0.01； |  |  |
|  |  | 3.9 线性(≤g)：±0.02。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台，毛刷一只，电源线一根。 |  |  |
| 11 | 超纯水机 | 1 用途：用于标准液制定、原子吸收（AAS）、原子发射（AES）、离子色谱（IC）、质谱分析（MC）、等离子发射光谱（ICP）、氨氮分析、气相/液相色谱分析（HPLC）、动植物细胞培养、电化学界面研究等。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220-230 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 噪音：＜40dba； |  |  |
|  |  | 3.2 进水：城市自来水； |  |  |
|  |  | 3.3 RO膜（反渗透膜）出水水质：电导率≤源水电导率×2% ，在线监测，符合中国GB6682-2008的 III 级水标准和 ASTM CAP NCCLS 标准； |  |  |
|  |  | 3.4 UP（超纯水）出水水质：电阻率 18.2 MΩ .cm @25℃；在线监测；制水量：100 升/小时；取水流量：RO 水 1.5-2L/分钟，UP 超纯水 1.5 升/分钟 ；重金属离≤0.1ppb，微颗粒物≤1个/ml，微生物（细菌）≤1cfu/ml,TOC≤10ppb,吸光度(254nm,1cm 光程)<0.001,可溶性硅（mg/l）<0.005, 浊度<0.01；3.4 可同时制取 RO 纯水和 18.25 MΩ .cm UP 超纯水，水质/水温在线监测，具有水质监测模块 ； |  |  |
|  |  | 3.5 具有螺旋管结构的双波长 185/254nm 进口 UV 仪，并有专用反光罩（提供证明材料）； |  |  |
|  |  | 3.6 预处理柱/超纯化柱监测、报警功能，具有超纯水机水处理监控模块（提供证明材料）； |  |  |
|  |  | 3.7 RO 反渗透柱/UF 超纯化柱/UP 纯化自动冲洗设定，并提供 RO 膜自动冲洗装置证明； |  |  |
|  |  | 3.8 具有超纯水生产用的预处理检测装置（需要提供证明）； |  |  |
|  |  | 3.9 具有定量取水、历史数据查询、系统自控保护等功能； |  |  |
|  |  | 3.10 PLC 微电脑控制，大屏幕触摸显示屏； |  |  |
|  |  | 3.11 具有便携清洗接口的无菌水箱、液位传感器和呼吸器装置（提供证明）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 美国陶氏 DOWS 膜，美国陶氏 DOWS 纯化系统、进口超纯化系统，PLC 集成电路控制版，螺旋管结构的具有专用反光罩的 185/254nm 紫外降 TOC 装置，进口终端过滤器、预处理软件系统各 1 套，加强型预处理（高分子 PL 滤芯、AC 活性炭、特配 ULU），双层大容量无菌储水箱各1 套。 |  |  |
| 12 | 超声波清洗器 | 1 用途：用于溶液的脱气处理、食品样品前处理的混匀、分离、萃取和乳化等。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85% 。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 容量：≥22.5L； |  |  |
|  |  | 3.2 超声频率：40KHz； |  |  |
|  |  | 3.3 超声功率：500W； |  |  |
|  |  | 3.4 加热功率：1000W； |  |  |
|  |  | 3.5 温度设定范围：0-80℃； |  |  |
|  |  | 3.6 工作时间可调：1-20min。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；手控进排水、不锈钢网篮各 1 套。 |  |  |
| 13 | 磁性金属物测定仪 | 1 用途：用于测定样品中磁性金属物的含量。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%. 。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 主机技术参数 |  |  |
|  |  | 3.1.1 最大试样量：1000g； |  |  |
|  |  | 3.1.2 电磁铁磁感应强度：≥120mT（毫特斯拉）； |  |  |
|  |  | 3.1.3 刮刀转速：50r/min； |  |  |
|  |  | 3.2 分离板技术参数 |  |  |
|  |  | 3.2.1 强磁区域尺寸：130mm×130mm； |  |  |
|  |  | 3.2.2 分离板尺寸：210mm×210mm×6mm；3.2.3 磁感应强度：≥120mT（毫特斯拉）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机 1 台；分离板 1 个 |  |  |
| 14 | 单开门冰箱 | 1 用途：用于保存试剂和样品。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-35℃。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 立式单开门，有效容积≥198L； |  |  |
|  |  | 3.2 产品门体为双层钢化镀膜 LOW-E 玻璃门，玻璃夹层氮气保护，实现 32℃/80%Rh 环境下门体无凝露，箱内储品清晰可见； |  |  |
|  |  | 3.3 温湿度控制：微电脑控制，温度和湿度同时控制和数字显示，可通过调整设定值使箱内温度使恒定控制在 2℃~8℃，湿度主动控制在 35%-75%RH 之间（提供温湿度同显同控发明专利）； |  |  |
|  |  | 3.4 安全系统：超温报警、超湿报警、传感器故障报警，具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式，声音、蜂鸣报警可通过控制程序关闭或打开； |  |  |
|  |  | 3.5 使用进口品牌 EBM 蒸发风机和冷凝风机； |  |  |
|  |  | 3.6 安全门锁设计，门体自带暗锁；门体配有挂锁锁孔，可加挂锁。 |  |  |
|  |  | 3.7 吸附一体成型内胆； |  |  |
|  |  | 3.8 多层优质钢丝浸塑搁架设计，搁架间距可调，出厂标配 6 个带价目条的搁架。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 整机一台。 |  |  |
| 15 | 分样器 | 1 用途：用于小麦、玉米等颗粒样品的混合、分样。 | 2台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 环境温度：15-35˚C；环境湿度：5%～80%RH。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 一次缩分比误差：中小颗粒≤1.5%、大颗粒≤2.0%； |  |  |
|  |  | 3.2 一次分样误差：中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%； |  |  |
|  |  | 3.3 一次分样缩分比：1/2（需要合并样品）、1/4； |  |  |
|  |  | 3.4 样品盒装粮食质量：1.3kg（以小麦计）； |  |  |
|  |  | 3.5 最大分样量：5kg（按小麦计）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 分样器主机 1 台（包括样品盒 4 个，标准附件、配套专用工具 1 套）。 |  |  |
| 16 | 粉碎机 | 1 用途：用稻谷、麦类、玉米、豆类等试验样品的粉碎处理。 | 2台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85% 。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 最大粉碎量：≤50g； |  |  |
|  |  | 3.2 粉碎时间：≤2min； |  |  |
|  |  | 3.3 转子直径：100mm； |  |  |
|  |  | 3.4 电机转速：1400r/min； |  |  |
|  |  | 3.5 筛皮孔径：1、1.5、2mm； |  |  |
|  |  | 3.6 电机功率：180W。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机 1 台。 |  |  |
| 17 | 谷物选筛（电动筛选器） | 1 用途：用于粮食、油料的筛选测定。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220V±10% ，50Hz ；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 电机功率：60W； |  |  |
|  |  | 3.2 最大筛量：500g； |  |  |
|  |  | 3.3 筛框层次：3 层； |  |  |
|  |  | 3.4 筛动幅度：100mm； |  |  |
|  |  | 3.5 回转速度：115±5r/min； |  |  |
|  |  | 3.6 顺逆转时间：60±2%s/60±2%s； |  |  |
|  |  | 3.7 配套筛格外径：Φ 220mm； |  |  |
|  |  | 3.8 选筛高度：50mm； |  |  |
|  |  | 3.9 筛子孔径( mm )：Φ 1.0 、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、12、1.5 × 20、底和盖。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 4.1 电动筛选器主机 1 台；谷物选筛一套；说明书 1 份。 |  |  |
| 18 | 恒温 水浴锅 | 1 用途：用于蒸发、干燥、浓缩、恒温加热等。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85% 。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 采用不锈钢内胆、顶盖； |  |  |
|  |  | 3.2 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和 PID 自整功能； |  |  |
|  |  | 3.3 带内置循环水泵，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流； |  |  |
|  |  | 3.4 温度波动：±0.5℃，控温范围：室温+5℃~100℃； |  |  |
|  |  | 3.5 水浴锅排列：双列四孔。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；电源线一根。 |  |  |
| 19 | 烘箱（鼓风干燥箱） | 1 用途：用于粮食、食品等样品的水分检测。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板； |  |  |
|  |  | 3.2 具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，具有定时功能； |  |  |
|  |  | 3.3 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成； |  |  |
|  |  | 3.4 采用新型的合成硅密封条； |  |  |
|  |  | 3.5 控温面板上可调节箱内进风和排气量大小； |  |  |
|  |  | 3.6 控温范围：RT+10~300℃； |  |  |
|  |  | 3.7 温度分辨率：0.1℃； |  |  |
|  |  | 3.8 恒温波动：≤±1℃； |  |  |
|  |  | 3.9 温度均匀度：±3%； |  |  |
|  |  | 3.10 搁板：2 块； |  |  |
|  |  | 3.11 容积：≥220L。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 4.1 主机 1 台；搁板 2 块；电源线 1 根；说明书 1 份。 |  |  |
| 20 | 砻谷机 | 1 用途：用于检验稻谷出糙率，米质优劣，种子生活力和快速芽试验脱壳仪器。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 转速度：2800r/min； |  |  |
|  |  | 3.2 胶辊规格：52×40mm； |  |  |
|  |  | 3.3 自动进料，可视化调节间距等，按等级检定各类稻谷指标达到 GB1350-2009、GB/T17891-2017 国家标准规定要求。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机 1 台；专用工具、附件 1 套。 |  |  |
| 21 | 马弗炉 | 1 用途 用于灰分测定。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 额定功率：2.5KW；2.2 额定电压：380V；2.3 相数：两相。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 额定温度：1200℃； |  |  |
|  |  | 3.2 温度波动：≤±1℃； |  |  |
|  |  | 3.3 空炉升温时间：≤150min； 3.4工作室尺寸≥400×250×160。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；温控仪一个；热电偶一只；电源线一米。 |  |  |
| 22 | 密度计 | 1 用途 用于测定植物油密度 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 密度解析：0.001 g/cm3； |  |  |
|  |  | 3.2 测量范围：0.001—99.999g/cm3； |  |  |
|  |  | 3.3 操作一步到位，便于实现多次连续快速测试； |  |  |
|  |  | 3.4 数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用； |  |  |
|  |  | 3.5 可测量常温至 100℃温度状态下的样品密度值 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 |  |  |
|  |  | 4.1 主机、测量放置板、DE-20A 标准液体测量组件、镊子、温度计、100G 砝码、防风防尘罩、测量支架、电源变压器各一个； |  |  |
|  |  | 4.2 DE-20A 标准液体测量组件：不锈钢挂钩 2 个、标准玻璃砝码 1 个、标准不锈钢砝码 1个、测量杯 2 个。 |  |  |
| 23 | 碾米机 | 1 用途 用于糙米、大麦等的去皮碾白。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 2.1 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 试样质量：20g 粳、籼稻可出约 16g 的糙米； 粳稻米：约 10g/40s； 籼糙米：约 10g/40s ；大麦：10g/180s； |  |  |
|  |  | 3.2 除糠孔径：1.5mm； |  |  |
|  |  | 3.3 整精米率重复极差：≤1.5%。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 碾米主机 1 台；专用工具、附件 1 套。 |  |  |
| 24 | 扦样器 | 1 用途：用于扦取小麦、稻谷、大米、玉米、油菜籽、高粱等颗粒状原粮。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | ★3.1 主机最大吸力可达 30m； |  |  |
|  |  | 3.2 可干湿两用吸尘与取样； |  |  |
|  |  | 3.3 所取样品能较好地保持原粮的原始质量状况； |  |  |
|  |  | 3.4 带有吹气功能，满足不同要求；3.5 带插孔底座，方便储存附件； |  |  |
|  |  | 3.6 自动卷线及安全保护装置，保护电机正常运转。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 电动扦样主机一台，1.5 米不锈钢扦样管 4 根，用户手册（中文）1 套。 |  |  |
| 25 | 容重器 | 1 用途：用于小麦、稻谷、高粱、玉米等农作物的容重测量。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 |  |  |
|  |  | 2.1 工作电压：220V；温度：5-40℃；相对湿度：＜90%RH。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 料斗直径 30/40mm，适用于小麦、玉米等，大小颗粒粮食品种； |  |  |
|  |  | 3.2 容重器最大工作称量：5000±2g； |  |  |
|  |  | 3.3 容重器最小工作称量：1g； |  |  |
|  |  | 3.4 测量分辨率：1g； |  |  |
|  |  | 3.5 重复性：±2g； |  |  |
|  |  | 3.6 容重筒容积：1000±1.5ml； |  |  |
|  |  | 3.7 功率：10W； |  |  |
|  |  | 3.8 测量方式：组合式测量； |  |  |
|  |  | 3.9 产品通过国家有关行业部门验证评审（提供相关证明材料）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台。 |  |  |
| 26 | 熔点测定仪 | 1 用途： 用于粮油、油脂、棕榈油、奶油、黄油、口红等油脂类物质熔点指标，可视频观察熔化过程。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：10℃-35℃；相对湿度：50-70% |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 8英寸高清超大电容触摸屏； |  |  |
|  |  | 3.2 720P 高清摄像头，8 倍光学放大； |  |  |
|  |  | 3.3 温度范围：室温-100℃； |  |  |
|  |  | ★3.4 冷却循环水温度：-20℃-200℃，温度稳定性：±0.03℃； |  |  |
|  |  | 3.5 温度分辨率：0.1℃； |  |  |
|  |  | 3.6 重复性：0.2℃（升温速率为 0.20℃/min）； |  |  |
|  |  | 3.7 准确度：±0.3℃； |  |  |
|  |  | 3.8 线性升温速率 0.1℃-20.0℃无极可调； |  |  |
|  |  | 3.9 标准毛细管尺寸：内径 0.9～1.1mm，壁厚 0.10～0.15mm； |  |  |
|  |  | 3.10 处理能力：3 个/批； |  |  |
|  |  | 3.11 可外接循环水器，使样品测试不受环境室温度限制； |  |  |
|  |  | 3.12 具备审计追踪、分级权限管理、电子签名、WiFi、数据检索、多点校准等功能； |  |  |
|  |  | 3.13 全自动测量与手动测量可切换； |  |  |
|  |  | 3.14 储存能力：≥32G，可储存客户实验方法、历史测量数据、视频、图谱； |  |  |
|  |  | 3.15 可通过 USB 接口连接激光打印机、热敏打印机或 U 盘导出实验报告。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 |  |  |
|  |  | 4.1 全自动油脂熔点仪主机 1 套； |  |  |
|  |  | 4.2 双开口油脂毛细管 1 盒； |  |  |
|  |  | 4.3 水浴毛细管 1 盒； |  |  |
|  |  | ★4.4 -20℃-200℃高低温循环水浴 1 台。 |  |  |
| 27 | 双开门冰箱 | 1 用途 用于保存试剂和样品。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-35℃。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 立式双开门，上冷藏下冷冻结构。总有效容积≥200L，冷藏室容积≥125L，且冷冻室容积≥75L； |  |  |
|  |  | 3.2 外部尺寸：产品高度≥1685MM； |  |  |
|  |  | 3.3 温度控制：微电脑控制，箱内温度数字显示。冷藏室内温度 2～8℃；冷冻室内温度-10-26℃可调； |  |  |
|  |  | 3.4 产品内胆为 HIPS 材料内胆； |  |  |
|  |  | 3.5 安全系统：可实现高低温报警、传感器故障报警，具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式 |  |  |
|  |  | 3.6 采用原装进口压缩机，提供有效证明书； |  |  |
|  |  | 3.7 采用进口品牌直流内风机 ，低噪音低功耗，同时保证箱内温度均匀性； |  |  |
|  |  | 3.8 安全门锁设计：两个门体分别带锁扣，锁扣要求注塑一体成型，每个锁扣均可加双挂锁，防止任意开启； |  |  |
|  |  | 3.9 冷藏玻璃物架≥3 个；冷冻抽屉≥4 个；冷藏抽屉≥1 个。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 整机一台。 |  |  |
| 28 | 水分磨 | 1 用途：用于测试谷物水分粉碎样品，研磨各种谷物及饲料等供测定水分用。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 |  |  |
|  |  | 2.1 220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 磨盘直径：Φ 80mm； |  |  |
|  |  | 3.2 研磨能力：300g/min； |  |  |
|  |  | 3.3 工作噪音：<68db； |  |  |
|  |  | 3.4 调节档位：20 档； |  |  |
|  |  | 3.5 磨碎样品水分范围：≤18%； |  |  |
|  |  | 3.6 收集容器的容积：100g |  |  |
|  |  | 3.7 研磨细度：粉碎样品 98%通过 Φ 1.0mm 筛；粉碎样品 90%以上通过 Φ 0.5mm 筛；粉碎样品 80%以上通过 40 目筛 |  |  |
|  |  | 4 主要配置和耗材 主机 1 台。 |  |  |
| 29 | 台式标准光源 | 1 用途：用于感官检验环境照明。 | 2台 |  |
|  |  | 2 工作条件 |  |  |
|  |  | 2.1 电源：220V±10% ，50Hz 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 光源的色温为 6500K±200K； |  |  |
|  |  | 3.2 可按照检验所需要的不同光照度要求开启照明灯管的数量； |  |  |
|  |  | 3.3 检验工作区上的光线均匀，没有眩光和交叉照明； |  |  |
|  |  | 3.4 可配光源遥控开关； |  |  |
|  |  | 3.5 根据 GB/T22505-2008《粮油检验 感官检验环境照明》标准设计，满足感官检验时的照明质量、光照度。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置和耗材 台式标准光源一台、每个灯管数量 1 支。 |  |  |
| 30 | 万分之一天平 | 1 用途 用于称重。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220-230 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 最大称量：220g； |  |  |
|  |  | 3.2 实际分度值：0.1mg； |  |  |
|  |  | 3.3 校准类型：内校； |  |  |
|  |  | 3.4 液晶显示器，全屏触摸操作； |  |  |
|  |  | 3.5 Windows 8 操作系统界面，自动诊断机器故障； |  |  |
|  |  | 3.6 玻璃门运输保护锁； |  |  |
|  |  | 3.7 显示屏防护罩； |  |  |
|  |  | 3.8 RS23 接口或 USB 接口双向通讯功能。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；砝码一个；电源线一只；毛刷一只。 |  |  |
| 31 | 旋风磨 | 1 用途 用于粉碎样品。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 工作室直径：110mm； |  |  |
|  |  | 3.2 磨锤转速：16800r/min—23800r/min（可调）； |  |  |
|  |  | 3.3 机器腔内自带温控装置； |  |  |
|  |  | 3.4 可连续粉碎≥40 份样品，腔内温度一般不超过 48℃； |  |  |
|  |  | 3.5 筛板孔径：孔径大小为 0.5、0.8、1.5mm（高硬度不锈钢片 0.8 厚度）； |  |  |
|  |  | 3.6 液晶触摸界面。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 |  |  |
|  |  | 4.1 旋风磨主机 1 台(主件)； |  |  |
|  |  | 4.2 不锈钢集成器 1 套(附件)； |  |  |
|  |  | 4.3 透明进料斗 1 只(附件)； |  |  |
|  |  | 4.4 过滤布袋 1 只(附件)； |  |  |
|  |  | 4.5 2M 电源插头线 1 根(附件) |  |  |
|  |  | 4.6 ￠0.5、￠1.5 不锈钢筛板 各 1 片（备用件） |  |  |
|  |  | 4.7 ￠19X2.65〇型密封圈 1 只（备用件） |  |  |
|  |  | 4.8 M6X10 内六解紧定螺钉 2 支（备用件） |  |  |
|  |  | 4.9 M6 内六角扳手 1 支（备用件） |  |  |
|  |  | 4.10 25mm 刷帚 1 支（备用件）； |  |  |
|  |  | 4.11 产品合格证 1 份（备用件；） |  |  |
|  |  | 4.12 使用手册 1 份（备用） |  |  |
| 32 | 烟点测定仪 | 1 用途 用于测定油脂烟点。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-80%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 双试验误差≤2℃； |  |  |
|  |  | 3.2 结果输出方式：目视温度计和数字显示。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；电源线一根；说明书一本；保修卡一张；合格证一张。 |  |  |
| 33 | 验粉筛 | 1 用途 测定小麦粉粗细度。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220±10%伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 筛格直径：300mm； |  |  |
|  |  | 3.2 筛格高度：30mm； |  |  |
|  |  | 3.3 回转直径：50mm； |  |  |
|  |  | 3.4 回转速度：260r/min； |  |  |
|  |  | 3.5 试样重量：50.0g； |  |  |
|  |  | 3.6 定时时间：0-999s。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；CQ10（25 目）、CQ16（41 目）、CQ20（51 目）、CQ27（69 目）、CB30（76 目）、CB36（91 目）、CB42（107 目）筛框格一套。 |  |  |
| 34 | 硬度仪 | 1 用途 测定小麦硬度。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz，2.5A；环境温度：5℃-45℃；相对湿度：≤90%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 测定准确性：与小麦硬度指数标准样品，标称值的误差≤¦1.5¦； |  |  |
|  |  | 3.2 测定变异系数（CV）：不大于 2.4%； |  |  |
|  |  | 3.3 额定产量：25g/批次。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台，测量仪一台。 |  |  |
| 35 | 振荡器 | 1 用途 用于样品的振荡处理 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 振荡频率：0-360 次/分； |  |  |
|  |  | 3.2 振荡幅度；20mm； |  |  |
|  |  | 3.3 连续工作：4 小时； 3.4 最大负荷：8kg。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机一台；夹具钢丝 4 根；电源线一根。 |  |  |
| 36 | 大米加工精度测定仪 | 1 用途 用于大米样品的加工精度检测。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220--230 伏， 50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 测量对象：大米； |  |  |
|  |  | 3.2 测量项目： 留皮率、完整米粒数、完整粒留皮程度的分类计算结果； |  |  |
|  |  | 3.3 检测样品量：约 12g； |  |  |
|  |  | 3.4 检测时间：从染色到得到结果仅需 10 分钟； |  |  |
|  |  | 3.5 检测结果符合现有国家标准 GB 1354《大米》对加工精度的定义； |  |  |
|  |  | ★3.6 可以直接检测符合国标定义的留皮度结果，适用于《中国好粮油》系列产品标准； |  |  |
|  |  | 3.7 可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理； |  |  |
|  |  | 3.8 可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像； |  |  |
|  |  | 3.9 具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 |  |  |
|  |  | 4.1 主机1台；扫描仪1台；染色器具1套；品牌电脑（内存不小于8G，硬盘不小于1T，液晶显示屏不小于19寸）1台；微型打印机 1台。 |  |  |
|  |  | 4.2 中文软件操作系统。 |  |  |
| 37 | 降落数值测定仪 | - 用途 - 测定谷物中α -淀粉酶活性的专用仪器，可准确判断谷物的发芽损伤程度。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | - 2.工作条件 - 电源：220--230V，50Hz；温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | - 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 符合国家标准《GB/T 10361-2008 小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒降落数值的测定》； |  |  |
|  |  | ★3.2 样品结果可通过内置或外置热敏打印机打印； |  |  |
|  |  | 3.3 粘度搅拌杆重量：25.00g±0.05g； |  |  |
|  |  | - 3.4 双测试管； |  |  |
|  |  | 3.5 粘度管尺寸：——内径 21.00mm±0.02mm ——外径 23.80mm±0.25mm ——内高 220.0mm±0.3mm； |  |  |
|  |  | 3.6 测量误差：＜5％； |  |  |
|  |  | 3.7 重复性：两次独立测试结果之差值不应超过平均值的 10% ； |  |  |
|  |  | ★3.8 产品通过国家有关行业部门验证评审（提供相关证明材料）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机（含微型打印机）1 台；橡皮塞 2 只；搅拌杆 4 支；粘度管座 2 套；粘度管架1副；粘度管刷 1 把；塑料管≥4 米；水龙头 1 个；粘度管≥8 支；保险丝管及相关配件；说明书1份。 |  |  |
| 38 | 面筋测定仪 | 1 用途 用于面粉中湿（干）面筋的含量、面筋质量（面筋指数）及面筋吸水率检测。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220--230V，50Hz；温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 面筋洗涤部分参数 |  |  |
|  |  | 3.1.1 洗涤面粉量：10.00±0.1g ； |  |  |
|  |  | 3.1.2 搅拌器转速：120r/min±2r/min； |  |  |
|  |  | 3.1.3 细洗涤网规格：筛孔为 80µm（200 目）金属筛； |  |  |
|  |  | 3.1.4 粗洗涤网规格：筛孔为 800µm（26 目）金属筛； |  |  |
|  |  | 3.1.5 洗涤液流量：50mL/min～56mL/min； |  |  |
|  |  | ★3.1.6 洗涤样品量： 10g×2 (双头)； |  |  |
|  |  | 3.1.7 和面时间：0～1 min (可调）； |  |  |
|  |  | 3.1.8 洗涤时间：1～5 min (可调）； |  |  |
|  |  | 3.2 面筋指数离心部分参数 |  |  |
|  |  | 3.2.1 离心时间：1min； |  |  |
|  |  | 33.2.2 离心转速：6000r/min，高精度控速，有安全锁定盖； |  |  |
|  |  | 3.3 面筋烘干部分参数 |  |  |
|  |  | 3.3.1 工作温度：180℃～200℃； |  |  |
|  |  | ★3.4 产品通过国家有关行业部门验证评审（提供相关证明材料）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 面筋测定仪主机 1 台；离心仪主机 1 台；面筋烘干机 1 台；洗涤杯 2 个；接液杯 2 个；金属镊子 1 把；粗筛网≥2 张；细筛网≥40 张；指数盒 2 只；不锈钢刮板 1 片；乳胶管 1 根；电源线及相关配件；说明书 1 份。 |  |  |
| 39 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 用途 用于样品中蛋白质含量的测定。 | 1台 |  |
|  |  | 2 工作条件 电源：220--230 伏，50Hz；环境温度：5℃-30℃；相对湿度：10-85%；冷凝水压：0.02Mpa-1 Mpa。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 主机部分 |  |  |
|  |  | 3.1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； |  |  |
|  |  | 3.1.2 检测范围：0.1-200mg 氮； |  |  |
|  |  | 3.1.3 回收率≥99.5%； |  |  |
|  |  | 3.1.4 重复性误差：±0.5%； |  |  |
|  |  | 3.1.5 滴定精度：2.0 μ L/步； |  |  |
|  |  | 3.1.6 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； |  |  |
|  |  | 3.1.7 操作系统：中文操作界面，内置触摸屏操作，实时监测和显示实验过程； |  |  |
|  |  | 3.1.8 全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果 |  |  |
|  |  | 3.1.9 嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用； |  |  |
|  |  | 3.1.10 数据存储量：≥1000 套； |  |  |
|  |  | 3.2 蒸馏部分 |  |  |
|  |  | 3.2.1 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收； |  |  |
|  |  | 3.2.2 蒸馏时间：0—30min 连续可调； |  |  |
|  |  | 3.2.3 蒸馏发生器具有温度保护开关、水位浮球等多重保护； |  |  |
|  |  | 3.2.4 具备冷凝水流量检测,冷凝充分，保证回收率； |  |  |
|  |  | 3.2.5 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质； |  |  |
|  |  | 3.3 滴定系统 |  |  |
|  |  | 3.3.1 直线电机微控滴定系统； |  |  |
|  |  | 3.3.2 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； |  |  |
|  |  | 3.3.3 最小滴定体积：2.0μL； |  |  |
|  |  | 3.3.4 变速度变体积滴定技术：减少测试时间，提高测试准确性； |  |  |
|  |  | 3.4 安全认证 |  |  |
|  |  | 3.4.1 安全认证：定氮仪主机需通过 CE 认证；服务通过 SGS 认证； |  |  |
|  |  | 3.4.2 提供软件企业认定证书和仪器软件产品证书 ； |  |  |
|  |  | 3.5 石墨消解仪部分 |  |  |
|  |  | 3.5.1 消化能力： ≥20 个样品； |  |  |
|  |  | 3.5.2 加热方式：红外辐射石墨传导； |  |  |
|  |  | 3.5.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； |  |  |
|  |  | 3.5.4 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到 400℃≤25 分钟）； |  |  |
|  |  | 3.5.5 升温计时方式：具有曲线升温和直线升温两种控温方式，可编辑存储 10 组消化程序，每组最多可 5 设置段温度与时间梯度； |  |  |
|  |  | 3.5.6 隔热方式：陶瓷及风道隔热； |  |  |
|  |  | 3.5.7 控温精度：±1℃； |  |  |
|  |  | 3.5.8 消化管：≥300mL； |  |  |
|  |  | 3.5.9 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； |  |  |
|  |  | 3.5.10 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； |  |  |
|  |  | 3.5.11 具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警； |  |  |
|  |  | 3.5.12 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； |  |  |
|  |  | 3.6 排废系统 |  |  |
| 1 |  | 3.6.1 PFA 密封盖废气收集罩，防腐耐温； |  |  |
|  |  | 3.6.2 配置专业的水射式真空泵，无需电源； |  |  |
|  |  | 3.6.3 具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机1台；硅胶管6米；热敏打印机1台；打印纸10卷；消化管架2个；消化管20支；红外石墨消解仪1台；PFA排废系统1套。 |  |  |
| 40 | 实验磨 | 1 用途 用于小麦制粉。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220--230 伏或 380 伏，50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85% |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 实验磨粉机主要技术参数 |  |  |
|  |  | 3.1.1 额定产量：≤500 克/次； |  |  |
|  |  | 3.1.2 出粉率≥60%； |  |  |
|  |  | 3.1.3 样品回收率：≥98%； |  |  |
|  |  | 3.1.4 重复试验精度：≤1.5%（相同的样品）； |  |  |
|  |  | ★3.1.5 有独立的皮磨和心磨系统，皮磨为齿辊，心磨为喷砂辊； |  |  |
|  |  | 3.2 粉筛主要技术参数 |  |  |
|  |  | 3.2.1 额定产量：≤500 克/次； |  |  |
|  |  | 3.2.2 回转速度：270r/min； |  |  |
|  |  | 3.2.3 定时范围：1～999s； |  |  |
|  |  | 3.2.4 筛网清理：筛网和金属托网之间加清理块； |  |  |
|  |  | 3.3 小麦粉粗细度符合 GB/T5507-2008《粮油检验 粉类粗细度测定》要求； |  |  |
|  |  | ★3.4 产品通过国家有关行业部门验证评审（提供相关证明材料）。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 实验磨粉机和粉筛各 1 台（包含磨辊、筛网、工具包及相关配件等）；说明书 1 套。 |  |  |
| 41 | 小麦粉加工精度测定仪 | 1 用途 用于小麦粉的加工精度测定。 | 1台 | 备注：★为重要指标 |
|  |  | 2 工作条件 电源：220--230 伏， 50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 |  |  |
|  |  | 3 技术指标要求 |  |  |
|  |  | 3.1 测定小麦粉的粉色、麸星含量、单位面积麸星个数、最大麸星面积、白度； |  |  |
|  |  | ★ 3.2通过国家有关行业部门验证评审（提供相关证明材料）； |  |  |
|  |  | ★3.3 符合国家粮食局小麦粉加工精度行业标准样品测定要求； |  |  |
|  |  | 3.4 符合标准《GB/T 27628-2011 粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》要求； |  |  |
|  |  | 3.5 粉色表示：色空间值 L*、a*、b*（L、a、b）； |  |  |
|  |  | 3.6 麸星含量表示：试样表面麸星面积与试样表面积的比值（%）； |  |  |
|  |  | 3.7 白度表示：蓝光白度 Wb； |  |  |
|  |  | 3.8 显示：图形点阵液晶显示器； |  |  |
|  |  | 3.9 示值精度：白度≤0.5 ； |  |  |
|  |  | 3.10 重复试验精度：同一份试样两次测定的绝对差值小于平均值的 10%，色度值△E*ab≤0.2; 3.11 预热时间：30 分钟； |  |  |
|  |  | 3.12 图像传感器分辨率大于 100 万像素； |  |  |
|  |  | 3.13 带嵌入式打印机； |  |  |
|  |  | 3.14 配置模拟麸星板和经国家计量机构检定的校正白板。 |  |  |
|  |  | 4 主要配置 主机（带嵌入式打印机）1台；模拟麸星板及经过国家计量机构检定的校正白板;说明书及相关配件等。 |  |  |